目  录

1.	概    述	2

2.	仪器结构	3

3.	技术参数	4

4.	装箱清单	4

5.	使用方法	4

6.	维护保养	4

7.	数据格式	4

8.	产品保修卡	4

1  概述

无线相位伏安测试装置是根据传统变电站互感器二次接线测试的便捷化需求，智能变电站二次模拟量（合并单元）分布测量的需求研发的新一代产品。每套设备包含一套主机DS-2012Z及三套分机DS-2012F以组网方式实现不同测试点间电压、电流幅值及相位关系的测试，主机可任选一相电压（电流）信号做为相位参考基准，分机可在变电站任意位置测试二次回路和母差保护系统、差动保护各组PT/CT之间的相位关系，并通过无线通讯的方式将测量结果传输给主机进行测试点间的相位关系检查，主机一屏可同时显示相位参考基准幅值、9组电压、9组电流的幅值与参考基准的相位角度，主机实现无人操作，由分机发送和呼叫回传已测试的数据信息。

主机采用7寸工业级触摸屏，高亮度，宽视角，阳光下可视，图形化界面，显示分辨率800*480，触摸屏操作，并设有数据存储、U盘数据导出等功能；分机采用黑白式点阵屏，字迹清晰，手持方便。主机可单独进行电压、电流、相位的测试及差动回路六角向量图的绘制，参考基准和方向可自行定义；分机具有电压通讯、电流通讯、单机测量、二次负荷、无线中继、数据回传功能，完全满足用户的个性化需求。

该无线相位伏安测试采用工频基波采样及数字滤波的方式，可有效避免因环境噪声引起的相位、幅值波动及硬件滤波引起的相位滞后，所选Cortex M4处理器具有单精度硬件浮点运算功能，大大提高运算效率。

2  仪器结构

2.1 仪器外形图

主机箱体由改性PP合金注射成型，坚固耐用、耐低温、防撞击、不变形、不碎裂；分机采用双色注塑外壳，手感舒适，方便操作。

2.2 主机面板说明

主机面板从左到右依次为天线、电压输入端的N端、电压输入端L端、电流信号输入端、三个通用无线对时校准口、USB接口、充电器接口、开关，主机屏幕采用全触摸操作。

2.3分机面板说明

分机面板顶部自左至右依次为天线、充电口、校准口；分机面板底部依次为电压输入端的N端、电压输入端的L端、电流信号输入端。

3  仪器技术参数

3.1   测试工频基波频率范围：     (50±0.2)Hz

3.2   主、分机电压量程：

20V/100V/400V自动切换

基本误差极限：±（0.3%读数+0.2%量程）

3.3  电流钳量程：

200mA/1A/5A 自动切换

基本误差极限：±（0.5%读数+0.5%量程）

3.4  相位角度测量范围：

以电压通道为参考基准，电流滞后于电压角度

0.0°～360. 0°   基本误差极限：≤±2°

3.5  主机、分机无线传输距离及测试相位准确度：

空旷条件直接通讯传输距离≤1000m，保护间隔带有屏蔽条件可采用中继方式通讯传输≤1600m，相位误差极限：≤±5°

3.6  显示速率：单机测量模式、二次负荷：1次 /秒

通讯测量模式： 1次/3秒

3.7  供电电源：主机36V/4.4AH      分机12V/2000mAH

3.8  外形尺寸及重量：

主机：270*180*200   3kg；  分机：200*100*35    0.3kg

3.9  绝缘和耐压： 绝缘电阻：≥2MΩ(500V)

3.10  工作条件：环境温度：（0～40）℃   环境湿度：（20～80）% RH

4  成套配置附件表

| 序号 | 仪器配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试主机 | 1台 |
| 2 | 测试分机 | 3台 |
| 3 | 高强度PVC包装箱 | 1只 |
| 4 | 电压测试线 | 4条 |
| 5 | 5A电流钳 | 4把 |
| 6 | 无线通讯天线 | 4只 |
| 7 | 通讯校准线 | 3条 |
| 8 | 鳄鱼护套夹 | 8只 |
| 5 | 电源充电器 | 4只 |
| 6 | 8G优盘 | 1只 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 合格证 | 4份 |

5 主机操作使用

5.1 开机界面：主机按on/off开关机，开机后有六种工作模式（见图1）。

通讯测量、单机测量、通讯查询、单机查询、二次负荷、参数设置。

图1 主机工作模式

5.2  单机测量：选择电压作为参考基准，根据被测电流相别（见图2），点击记录到对应位置（例：当轻触绿色区域IHA时，电流的幅值及相位就落入IHA对应区域并暂存，同时显示IHA相位图）。

图2主机单机测量菜单

6 分机操作使用

开机界面（见图3），可通过上下键或者是左右键选择需要的工作模式，按“确定”键进入到电压通讯、电流通讯、单机测量、二次负荷、无线中继、数据回传功能菜单（见图4）。

图3 分机工作模式

图4 分机单机测量菜单

7 主机、分机测量通讯操作使用

7.1 主机、分机对时校准

使用前需要先将主机与分机开机后通过校准线连接，主机在 “工作模式”或“通讯测量”界面（见图5），分机光标指在“电压通讯”或“电流通讯”时按“确定”键进入对时校准，分机显示屏幕动态提示对时时间（见图6），通常在90秒内完成对时校准，主机与分机的对时校准完成后拔出校准线即可进入测量通讯工作方式，当主机被误操作断电时需关闭分机重新进行对时校验。

图5 主机对时校准显示菜单

显示屏幕左上角有“返回主页”键、“数据存储”键、“数据清除”键、“相位图表”键，选择对应功能操作（图3）。

图6分机对时校准显示菜单

7.2  测量数据无线通讯编码、存储、查阅

对主机接入的信号轻触“基准选择”进行电压或电流切换，无线通讯过程中，接入信号应始终保持不变做为相位参考基准，分机发送的被测二次幅值及相位信息是相对于主机接入信号的滞后角度，分机根据测试点定义对应的测试组和相别，按“发送”将分机测试数据对应存储到主机显示屏幕的位置，测试过程分机可随时对已测试过的信息进行读取查阅，待该测试完成后可由分机控制主机对测试数据按照时钟时间进行存储（见图7）。

图7分机测试通讯、定义组别、存储、回传信息显示菜单

分机操作：

待分机测试的电压或电流幅值数据稳定后，按“发送”键分机将被测试点的电压（或电流）幅值及相对于参考基准的相位信息通过无线通讯发送至主机，同时主机将数据再次反馈给分机进行有效确认；改变测试组别时按“F”键，通过方向键进行修改，电压电流相别各有9组供选择，若无操作10s退出编号修改界面；测试完成后按分机“存储”键控制主机存储分机所有上传的测试数据；通过分机主菜单“数据回传”，可提取主机已存储的所有信息，通过方向键翻看存储数据。

7.3  分机做为无线中继使用

分机做为无线中继模式用于强电磁场干扰及强屏蔽环境的无线通讯信号桥接。当主机与分机无法正常通讯时，可将另一分机作为中继放置主分机之间（一般为强屏蔽门口即可）,按分机“无线中继”键进入中继通讯模式(见图8）

图8分机无线中继模式

7.4  主机通讯存储数据查询

主机通讯查询分两个，一个为查询主界面（图8），显示保存的日期、时间、基准的幅值信息；一个为存储查询的次级界面，即数据详情界面（图9），显示主机一屏全部的数据信息。

图8 主机通讯查询主界面

图9 主机通讯查询次界面

7.5  相位图表

轻触主机“相位图表”键进入相位图表显示界面，直观显示已测试的二次电压或电流的幅值及相对于相位参考基准的角度，在此界面可通过“基准选择”和“方向”任一对测试的相位关系改变参考基准或方向。主机单机相位图表、通讯查询相位图表、界面和操作方式雷同（图10）。

图10 主机相位图表显示界面

说明：主机一屏可同时存储主机参考基准幅值及分机3组，每组各3相电压、3相电流的测试幅值及相位信息。

8  应用举例

以变压器SFSZ9-180000/220主变带负荷差动保护二次电流大小和方向测试为例，，由装置测试完成全部测试，主机生成主变差动六角图。

变压器额定容量：180MVA/180 MVA /6 MVA；额定电压：220±8*1.25/110±4*1.25/10 kV；接线组别：YN yn0 d11；变压器带负荷测试数据见下表（以高压侧A相电压UN为参考量，实测相角是电流滞后电压的角度）

| 测试位置 | 额定变比 | 二次编号 | 分机编码 | 二次电流(A) | 实测相角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV侧 | 600/1 | A4011 | IHA | 0.251 | 7.5 |
|  |  | B4011 | IHB | 0.249 | 127.1 |
|  |  | C4011 | IHC | 0.247 | 247.9 |
| 110kV侧 | 1200/1 | A4111 | IMA | 0.211 | 186.4 |
|  |  | B4111 | IMB | 0.220 | 306.7 |
|  |  | C4111 | IMC | 0.219 | 66.8 |
| 10kV侧 | 4000/1 | A4261 | ILA | 0.114 | 169.5 |
|  |  | B4261 | ILB | 0.114 | 289.0 |
|  |  | C4261 | ILC | 0.114 | 49.6 |

图11   以UN为参考基准的六角图

图11是主机以UN电压(REF) 为相位检查参考基准，方向默认12点，该相位图表中H对应高压侧， M对应中压侧、L对应低压侧，黄、绿、红色代表A、B、C三相。

图12   以IHA为参考基准的六角图

图12是主机改变相位参考基准后的六角图，通过“基准”键可选择IHA为参考基准，方向默认12点，直观检查差动接线。

对于断路器失灵保护、微机母差保护、故障录波、监控系统电度计量、监控、安稳及备自投等都可参考上述方式进行保护二次回路的接线检查。

9 操作注意事项

1 ）主机与分机在通讯校验完成前不得随意插拔校验线。

2） 测量通讯过程中不得改变主机基准，以免造成测量相位的错误。

3） 相位测量时，注意电流流向必须与电流钳箭头标注方向一致。

4） 分机切换编号或测量点，请等待5s钟待测量示数稳定后再发送。

5） 测量通讯过程中若出现误关机，必须关闭分机重新校验。

10  主机存储数据格式的导出

使用装置附带的U盘可以将主机存储的测试数据导出，所导出的数据格式均加入了制表符，可直接复制至excel文档中进行后期测试报告的编辑。

7.1测量通讯数据导出格式

7.2  单机测量数据导出格式

11  产品保修卡

产品保修卡

1   本产品自购买日期起免费保修一年，终身维修。

- 下述情况产品出现故障不在保修范围内：

2.1 未按照说明书要求使用所造成的损坏。

2.2  人为行为导致的产品损坏。

此保修卡为保修服务的重要凭证，遗失不补。请妥善保管！

用户名称：

联系电话：

邮政编码：

用户地址：

联 系 人：

购买日期：

产品型号：

出厂编号：